一、项目编号：JLRMYY-ZB-2025-055
（一）项目名称：移动数字DR。
     （二）项目要求：
1、本项目预算39.5万元。包含移动数字DR1台。
2、质保：设备免费质保≥3年，所供设备必须在近一年内生产，不得提供库存机。
[bookmark: _GoBack]（三）配置和技术要求：
硬件：
         1、高压系统，高频变频系统功率≥32KW,其电池组容量充满电后可单独一次性供摄影次数≥120次（曝光） 
         2、影像采集板为无线工作，像素矩阵≥2560×3072有效接收尺寸≥350mm×430mm A/D变换≥16bit  
         3、X球管组件焦点标称值≤0.6cm ／1.3cm及功率≥11／32kW旋转阳极热容量≥107kHU 
         4、移动DR机身尺寸≥1265×≤615×≥1470mm（长×宽×高）
         5、采集工作站CPU：Intel I5处理器+win10系统及以上 内存：≥16GB  硬盘：≥500GB固态硬盘系统+≥2T机械数据盘
         软件：要求可完成普通DR摄影和影像编辑、DICOM传输、打印等功能，如图像采集：采集条件设置，APR设置, 指导图设置,部位协议增强滤波器：根据人体各部位的不同生理结构、医生对各部位的不同诊断要求以及临床的不同需要，对身体各部位进行算法优化,图像处理：自动剪切、窗宽/窗位、自动窗宽/窗位、预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转、旋转、图像放大及漫游、图像插值边缘增强、恢复原始图像标注、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量、面积测量、电子剪切,图像打印：DICOM打印、纸打印、对显示的图像进行手动选择打印、单键选择标记图像打印、可选择不同打印设备、胶片格式及打印张数、打印队列控制，停止/启动预先的设置,用户个性化设定：显示格式及布局、默认值设置、工具栏设置
