一、项目编号：JLRMYY-ZB-2025-056
（一）项目名称：便携超声
（二）项目要求：
1、本项目预算35万元，包含便携超声1台。
[bookmark: _GoBack]2、质保：设备免费质保≥3年，所供设备必须在近一年内生产，不得提供库存机。
（三）配置和技术要求：
         1、重量：≤7.5kg（含两块电池及探头接口）
         2、机器内置 3 个探头接口，可同时激活
         3、电容屏：≥15 英寸无缝纯平投射式
         4、模式：二维灰阶模式、组织谐波成像模式、回波增强技术、频率复合成像、空间复合成像、斑点抑制成像、频谱多普勒成像;脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒、组织多普勒成像、实时双幅对比成像、全屏放大、自动测量与分析（PI、RI、血流量、血管内中膜等）
         5、支持电影及静态图像冻结后调节参数
         6、支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览）
         7、至少配置一把高频探头，用于大隐静脉曲张消融手术、乳腺旋切、介入手术的穿刺。
