血细胞分析仪基本参数配置要求

一.检测速度：
1.单机检测速度：
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]全血细胞计数+五分类+NRBC检测速度 ≥110个样本/小时；
全血细胞计数+五分类+NRBC+CRP/SAA ≥100样本/小时；
2.两台联机检测速度：
全血细胞计数+五分类+NRBC检测速度≥220个样本/小时
全血细胞计数+五分类+NRBC+CRP/SAA检测速度≥200个样本/小时。
二.检测方式
静脉血和末梢全血均可自动批量进样或单独手动进样，可随时插入急诊标本。
三.设备数量和款式
2台全血细胞计数+五分类+NRBC+CRP/SAA均为一体机款式，可以进行轨道连接组合为流水线，标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能。
四.基本功能
1.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能。
2.全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。
3.自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢全血采血管。
[bookmark: _GoBack]4.具有CRP、SAA、有核红细胞检测功能。
五．基本配置
1.每台设备均配套一台操作电脑及结果报告打印机
2.能提供原厂配套的CFDA注册的质控物和校准物，并提供校准物溯源性文件
3.可免费升级“报告及数据处理系统”为中文版
4.能与我院LIS系统进行对接进行数据传输
