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（一）项目名称：电动妇科人流床。
（二）项目要求：
1、本项目预算8万元，包含电动妇科人流床一台。
2、质保：设备免费质保≥5年，所供设备必须在近一年内生产，不得提供库存机。
（三）配置和技术要求：  
1. 全电动多功能妇科检查床，适用于妇科检查及门诊手术。
2. 床垫达到或优于优质人造皮柔垫，防水抗污、防静电，后期方便更换。
3. 床板需具有防水、抗污、耐酸碱、防紫外线照射、温湿度变化而不变形等功能。
▲4. 可用电动方式操作检查床床面升降、背板升降、坐板单独升降等，驱动方式可为电动推杆、电动液压或其他等效电动驱动技术。检查床需具有刹车功能及释放装置。
▲5. 检查床底座结构稳固，床面平稳，承受力臂强，底座具有内藏式脚轮（数量不少于3个），移动性、转向性和稳定性佳。
6. 床面由背板、坐板、脚板部分组成，且可选配辅助板。
7. 电动驱动操作方式包含脚踏开关，脚踏开关应具备防水、防污功能，操作安全方便；同时可配备手控器或其他等效操控装置作为辅助操作方式。
▲8. 检查床床垫结合人体工学设计，采用无缝隙或一体化成型工艺，防止液体渗漏。
9. 检查床具有升降柱功能，坚固稳定，上升下降行程≥25cm。
10. 检查床具备污物盆及滤网，方便承载妇科检查及门诊术冲洗液，且滤网具防溅功能。
11. 床面尺寸：长度≥140cm，宽度≥55cm
▲12. 升降调节范围：≥60㎝ ~  85㎝
13. 背板角度：≥+60° ~ 0°（或具备负角度调节功能，负角度范围由投标人根据产品设计响应）
14. 坐板角度：具备角度调节功能，正角度调节范围由投标人根据产品设计响应（建议最低要求≥+10°）
15，配备固定人流床上的妇科检查冷光照明灯。
