一、项目编号：JLRMYY-ZB-2026-017

（一）项目名称：麻醉机。

（二）项目要求：

1、本项目预算30万元，包含麻醉机一台。

2、质保：设备免费质保≥3年，所供设备必须在近一年内生产，不得提供库存机。

（三）配置和技术要求：

- 一、基本要求

- 1.1 电源：交流100~240V、50/60Hz，内置备用电池，满电工作时间大于120分钟；

- 1.2 具备LED顶光灯照明，满足内窥镜手术等特殊需求；

- 1.3 具有截屏功能，可缓存10张以上截屏文件，可用U盘直接导出；

- 1.4 具有多功能的网络与数据接口，可连接院内、院外网络，升级维护方便；

- 1.5 具备麻醉气体监测功能，支持自动识别监测异氟醚、七氟醚等常用麻醉气体浓度，监测种类不少于两种；或具备扩展接口，可选配多种麻醉气体监测模块。

- 1.6 选配AGSS麻醉废气收集系统，或具备标准接口可兼容主流品牌AGSS系统；

- 1.7 选配呼末二氧化碳 CO2（主流）监测功能；

- 二、气源

- 2.1 标配三种气源：氧气、笑气、空气；

- 2.2 氧气：具备安全保护装置，当供氧压力低于 200Kpa 时自动报警；

- 2.3 具有氧气、笑气保护装置，不受停电影响，在任何流量下保证氧浓度不低于 25%；

- 2.4 快速充氧范围：25～75L/min；

- 三、流量计

- 3.1 电子流量计或全电子流量计，支持通过触摸屏或旋钮调节流量，操作便捷；

- 3.2 具有备用机械总流量计，调节范围：0~10L/min；

- 四、呼吸回路

- 4.1 集成化呼吸回路，具备防积水设计，可有效减少回路冷凝水；

- 4.2 风箱设计合理，适用于婴幼儿、儿童和成人麻醉，儿童麻醉时无需更换风箱或可通过简单调节适配；

- 4.3 吸入端和呼出端分别具备流量监测功能，流量传感器数量及配置满足临床精准监测需求；

- 4.4 具备单罐2000ml 大容量二氧化碳吸收罐，单罐结构便于拆卸；

- 4.5 具有新鲜气体接口 ACGO，无需改装可直接连接特殊的开放式回路；

- 4.6 回路部件可耐134度高温、高压消毒；

- 五、挥发罐

- 5.1 标配挥发罐，符合DIN或ISO国际标准接口，具有压力、流量和温度自动补偿功能，兼容主流品牌挥发罐；

- 5.2 双罐位，可任意选配安氟醚、异氟醚、七氟醚等多种挥发罐；

- 六、呼吸机技术要求

- 6.1 气动电控呼吸机：

- 6.2 适用范围：婴幼儿、儿童和成人；

- 6.3 显示方式：≥15英寸高清TFT彩色液晶触摸显示屏，中文操作和显示，有白天/夜晚转换功能，显示屏与麻醉机一体化设计或可调节角度设计；

- 6.4 标配通气模式：VCV、PCV、PSV、A/C、SIMV-V、SIMV-P、压力调节容量控制模式（如PRVC/PCV-VG/APV或同等功能模式）、手控通气、待机等；

- 6.5 具备潮气量自动补偿功能和肺顺应性补偿功能；

- 6.6 监测参数可个性化配置，并可调整显示数量，可同屏显示三道波形图，波形图显示顺序可任意改变，环形图具有放大、缩小、对比、冻结等功能；

- 6.7 潮气量设置范围：20~1500 mL，或具备宽范围潮气量调节能力满足婴幼儿至成人麻醉需求；

- 6.8呼吸频率：1~100 bpm （SIMV: 1~40 bpm）

- 6.9吸呼比：4:1~1:8

- 6.10压力控制：5~60 cmH20

- 6.11吸气平台：OFF,1~50%

- 6.12叹息：关闭，1~5次/100次

- 6.13电子 PEEP调节范围：OFF,3~30 cmH2O

- 6.14压力触发灵敏度：OFF，-20~-1cmH2O（基于 PEEP）

- 6.15流速触发灵敏度：1~30 L/min

- 七、参数及波形监测

- 7.1 具有开机自检功能：压力、流速、氧浓度传感器、肺顺应性、管路泄漏等；

- 7.2 参数监测：吸入潮气量、呼出潮气量、分钟通气量、气道压力、平均压、供气压力、吸呼比、肺顺应性、吸气平台、氧浓度、CO2（选配）等；

- 7.3 波形、环形图：压力一时间波形、流速一时间波形、容量一时间波形、C02一时间波形（选配）；压力一容量环、容量一流速环、流速一压力环；

- 7.4 报警：潮气量过高（低）、分钟通气量过高（低）、气道压力过高（低）、呼吸频率、管路脱落、室息、氧浓度过高（低）、氧气或空气不足、呼末正压、风扇故障、交流电断电、备用电池欠压、机器故障、C02浓度等；

- 7.5 具有三级声光报警功能：

- 7.6 趋势分析图：可提供至少 72 小时的趋势分析图；

- 7.7 事件日志：可存储手术中的日志及至少3000条的报警信息，数据可导出；