一、项目编号：JLRMYY-ZB-2026-019

（一）项目名称：除颤仪。

（二）项目要求：

质保：设备免费质保≥5年，所供设备必须在近半年内生产，不得提供库存机。

（三）配置和技术要求：

一、基本要求

1.适用范围：可用于成人、儿童、新生儿（新生儿模式可标配或选配）。

2.显示器：≥6.5英寸彩色液晶显示屏，可显示≥四通道波形，支持波形数字放大及波形冻结功能。

3.开机时间：≤3秒（或从休眠状态恢复≤1秒）。

4.除颤电流波形：双相波（双相截断指数波BTE或双相方波RLB）。

5.标配工作模式：手动除颤、同步电复律、生命体征监护、内部安全放电、自动自检（含定期自动检测及状态指示）。

6.除颤能量：最高能量≥200J且≤360J，能量分档≥10档可调。

7.快速充电：≤5秒内充电至200J（含使用交流电时），充电过程中具备能量值显示功能。

8.ECG波形恢复时间：除颤放电后，心电波形恢复显示时间≤5秒。

9.心电导联：标配≥三导联，支持三导联/五导联/十二导联可选。

10.心电共模抑制比：≥80dB（或≥89dB，对应2.5μV工频干扰下），提供检测报告。

11.自检指示：具备自检状态指示功能（包括但不限于指示灯、屏幕显示等方式），支持定期自动自检（周期可设），自检结果可保存并可查询。

12.使用环境：工作温度：0℃～40℃（或宽温型-5℃～45℃），防水防尘等级：≥IPX4（或≥IP44）。

13.具备电极板/电极片收纳装置及固定结构，具备工作状态及报警指示功能。

14.数据存储：可存储≥48小时心电图连续波形（或≥160小时片段波形/事件记录），支持事件标记及数据导出；可选配录音功能或外接录音设备。

15.配置要求：按采购数量每台主机标配：台车1台、挂钩1套；手动除颤电极板：成人电极板1副、儿童电极板1副（或多功能电极板1副，适用成人/儿童）。

16.质保期：5年（产品质保期自验收合格之日起计算）。