- 项目编号：JLRMYY-ZB-2026-020

- （一）项目名称：多参数监护仪。

（二）项目要求：

质保：设备免费质保≥3年，所供设备必须在近半年内生产，不得提供库存机。

二、配置和技术要求：

提供两款监护仪：

- （一）多参数监护仪：具备3/5导心电，具有心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。可灵活扩展有创血压、心输出量、呼末二氧化碳、麻醉气体监测。

- 监测参数：

1、具备3/5导心电，具有心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。可灵活扩展有创血压、心输出量、呼末二氧化碳、麻醉气体监测。

2、心电监护支持心率、ST段测量、心律失常分析、QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

3、支持多导联ST片段同屏实时显示，提供参考片段与实时片段对比查看功能，可显示心脏不同壁区对应导联的ST变化。

4、支持≥25种心律失常分析，包括房颤及室上性心律失常分析，支持室上性心动过速识别及室上性异位搏动趋势统计。

5、QT和QTc实时监测参数测量范围：150～800 ms，或覆盖200～800 ms等效范围。

6、支持≥3导心电同步分析。

7、呼吸测量：适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200rpm。

8、支持多种规格血氧探头，探头防护等级≥IPX4，支持清洁和符合规范的消毒方式；或提供达到更高防水等级的探头作为可选配置。

9、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~260mmHg，或扩展至更高范围。

10、具有手动、自动、连续、定时间隔及预设序列等多种测量模式，支持动态血压统计回顾功能，统计时长≥24小时。

11、具有双通道体温和温差参数的监测，并可根据需要更改体温通道标名。

12、可升级≥4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人、小儿和新生儿。

13、具有综合监测界面，能够显示ECG、SpO2、IBP、CO2等多种参数测量值和波形。

14、综合监测界面支持目标参数集中显示、参数列表、统计分析及趋势回顾功能，各功能区域可联动查看。

系统功能：

1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。

2、具有≥1000条事件回顾。每条报警事件至少存储≥20秒多导联相关波形（≥2道），以及报警触发时所有测量参数值。

3、具有≥1000组NIBP测量结果的存储与回顾，支持扩展存储或外部存储介质导出。

4、ST模板存储与回顾时间≥72小时，分辨率≤1分钟，或等效存储容量。

5、配置临床评分系统，至少包括改良早期预警评分(MEWS或等效评分系统)，支持英国早期预警评分(NEWS/NEWS2)或等效国家/国际标准化评分工具。

6、具有计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

7、具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，提供≥5个预设组合报警，并允许自定义≥5个组合报警。

8、支持有线网络或无线WIFI连接我院中央监护工作站等系统（免费提供接口）。

9、配置清单（单台配置）

9.1 主机 1台

9.2 序列号标识贴≥2张，或按厂家标准配置提供

9.3 3/5导心电主电缆1根，具备除颤防护功能，与主机接口匹配

9.4 与主电缆匹配的导联线1套

9.5 心电电极 1包

9.6 血氧主电缆 1根

9.7 硅胶指套式血氧传感器 1个

9.8 无内胆成人袖套 1个

9.9 无创血压导气管1根，长度满足临床使用需求，与主机及袖套接口匹配

（二）基础款监护仪：具有无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温等参数监测。

1、适合成人、小儿、新生儿全年龄段患者生命体征监测，支持点测或连续监测模式

2、≥10.1 英寸 TFT 彩色触摸显示屏， ≥1280×800 分辨率

3、支持监测无创血压、血氧、脉搏、体温、呼气末二氧化碳等参数，支持≥30 个可定制的手动输入参数

4、无创血压支持快速测量模式，测量时间≤25秒，支持血压平均值测量与体位改变血压测量功能

5、血氧测量支持主流血氧技术平台，包括但不限于Masimo、Nellcor等主流技术方案，显示PI血流灌注指数

6、支持自定义工作模式，灵活调整应用科室、界面布局与参数设置，减少操作时间

7、内置可充电锂电池，无需工具快速拆装，最高可支持≥8 小时供电，支持关机延迟

8、事件回顾数量≥200个，点测模式数据回顾≥5000组，连续监测模式数据回顾≥240小时

9、可通过有线网络和无线网络无缝集成医院信息系统，通过 HL7 连接医院系统（免费提供接口）

10、能够与中央监护站集成，同时查看连续监测与点测数据

11、主机外壳采用无缝设计，防水等级≥IPX2，支持主流医用清洁消毒剂，提供消毒剂兼容性说明或测试报告

12、配置清单（单台配置）

12.1 主机 1台

12.2 序列号标识贴≥2张，或按厂家标准配置提供

12.6 血氧主电缆 1根

12.4 硅胶指套式血氧传感器 1个

12.5 无内胆成人袖套 1个

12.6 无创血压导气管1根，长度满足临床使用需求，与主机及袖套接口匹配