1、 项目编号：JLRMYY-ZB-2026-021
（一）项目名称：空气消毒机。
（二）项目要求：
提供多款型号来满足不同房间面积的消毒需求。
提供挂式和移动式两种安装方式。
质保：设备免费质保≥3年，所供设备必须在近半年内生产，不得提供库存机。
2、 配置和技术要求：  
1、 主要功能： 
1.1、 主机壳体采用阻燃金属材料，表面经防潮处理；面板采用平整光滑、易清洁材质，无凹凸结构，便于日常清洁维护，降低交叉感染风险。 
1.2、 采用微电脑控制系统，配备中文显示操作界面，支持人机交互操作，显示清晰可读。
1.3、 紫外线光源、电机、负离子等核心部件故障自动检测。 
1.4、 具备紫外线强度在线自动检测功能；采用高反射率材料固定结构，有效提升紫外线照射效率，反射率≥80%。 
1.5、 整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能。 
1.6、 具备光源冗余设计或备用光源切换功能，单组光源故障时可自动切换或补偿，确保消毒连续性。 
1.7、 控制系统内置计时模块，支持定时消毒功能，计时精度误差≤±1min/24h。
1.8、 支持程控、遥控、手动多种控制方式消毒运行。 
1.9、 风速多档可调（不少于3档）；风道设计合理，有效避免气流直吹人体，确保使用舒适性。 
1.10、 机壳采用易拆卸结构设计，无需专用工具即可开启，便于日常清洗、保养和维护。 
1.11、 配备辅助净化功能，如活性炭吸附除臭及光触媒/等离子体/光氢离子等除菌技术（至少具备一种），有效提升空气质量。 
1.12、遥控器配备收纳固定装置（如磁吸、挂绳、卡槽等），便于规范放置。
2、主要技术参数： 
2.1、循环消毒风量：≥1000m³/h。 
2.2、紫外线辐照强度：符合GB 28235-2020《紫外线消毒器卫生要求》规定，在标准测试条件下，辐照强度满足相应灯管类型的国标要求（直管型紫外线灯：新灯≥100μW/cm²，使用中≥70μW/cm²）。 
2.3、消毒功率：≤500W，或按能效比标注：单位循环风量能耗≤0.5W/(m³/h)。
2.4、紫外线光源有效寿命：≥5000h（灯管类）或≥10000h（LED类），提供寿命验证依据。 
2.5、紫外线泄漏量：≤5μW/cm²，符合GB 28235-2020要求。 
2.6、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m³。 
2.7、具备负离子释放功能，负离子发生量≥3×10⁶个/cm³（标注测试条件），或提供负离子功能有效性检测报告。 
2.8、噪音：≤55dB(A)（距离设备1m处，高速运行状态下测量）。 
2.9、消毒效果：符合GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》Ⅱ类或Ⅲ类环境空气卫生标准，提供合格检测报告。 
2.10、适用环境：医院病区等医疗卫生场所，支持有人状态下的动态消毒及无人状态下的静态消毒。 
2.11、电气安全：符合GB 9706.1-2020相关要求。
3、其它： 
3.1、提供有效的消毒产品卫生安全评价报告及备案证明，或符合《消毒产品卫生安全评价规定》要求的检验报告。
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