- 项目编号：JLRMYY-ZB-2026-021

- （一）项目名称：空气消毒机。

（二）项目要求：

提供多款型号来满足不同房间面积的消毒需求。

提供挂式和移动式两种安装方式。

质保：设备免费质保≥3年，所供设备必须在近半年内生产，不得提供库存机。

- 配置和技术要求：

- 主要功能：

  - 主机壳体采用阻燃金属材料，表面经防潮处理；面板采用平整光滑、易清洁材质，无凹凸结构，便于日常清洁维护，降低交叉感染风险。

  - 采用微电脑控制系统，配备中文显示操作界面，支持人机交互操作，显示清晰可读。

  - 紫外线光源、电机、负离子等核心部件故障自动检测。

  - 具备紫外线强度在线自动检测功能；采用高反射率材料固定结构，有效提升紫外线照射效率，反射率≥80%。

  - 整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能。

  - 具备光源冗余设计或备用光源切换功能，单组光源故障时可自动切换或补偿，确保消毒连续性。

  - 控制系统内置计时模块，支持定时消毒功能，计时精度误差≤±1min/24h。

  - 支持程控、遥控、手动多种控制方式消毒运行。

  - 风速多档可调（不少于3档）；风道设计合理，有效避免气流直吹人体，确保使用舒适性。

  - 机壳采用易拆卸结构设计，无需专用工具即可开启，便于日常清洗、保养和维护。

  - 配备辅助净化功能，如活性炭吸附除臭及光触媒/等离子体/光氢离子等除菌技术（至少具备一种），有效提升空气质量。

- 1.12、遥控器配备收纳固定装置（如磁吸、挂绳、卡槽等），便于规范放置。

2、主要技术参数：

2.1、循环消毒风量：≥1000m³/h。

2.2、紫外线辐照强度：符合GB 28235-2020《紫外线消毒器卫生要求》规定，在标准测试条件下，辐照强度满足相应灯管类型的国标要求（直管型紫外线灯：新灯≥100μW/cm²，使用中≥70μW/cm²）。

2.3、消毒功率：≤500W，或按能效比标注：单位循环风量能耗≤0.5W/(m³/h)。

2.4、紫外线光源有效寿命：≥5000h（灯管类）或≥10000h（LED类），提供寿命验证依据。

2.5、紫外线泄漏量：≤5μW/cm²，符合GB 28235-2020要求。

2.6、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m³。

2.7、具备负离子释放功能，负离子发生量≥3×10⁶个/cm³（标注测试条件），或提供负离子功能有效性检测报告。

2.8、噪音：≤55dB(A)（距离设备1m处，高速运行状态下测量）。

2.9、消毒效果：符合GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》Ⅱ类或Ⅲ类环境空气卫生标准，提供合格检测报告。

2.10、适用环境：医院病区等医疗卫生场所，支持有人状态下的动态消毒及无人状态下的静态消毒。

2.11、电气安全：符合GB 9706.1-2020相关要求。

3、其它：

3.1、提供有效的消毒产品卫生安全评价报告及备案证明，或符合《消毒产品卫生安全评价规定》要求的检验报告。