一、项目编号：JLRMYY-ZB-2026-022

（一）项目名称：透析机。
配置和技术要求：
必须能接入我院现在血液透析信息管理系统（系统相关注册证见附件四）。
耗材按附件模板填写（附件二），标注是否与我院现有耗材通用（我院现在耗材见附件五）。

（二）透析机参数

[bookmark: _GoBack]单泵血液透析机
一、性能要求：
1 具有彩色液晶触摸显示屏，屏幕尺寸≥14寸，可作碳酸氢盐、醋酸盐透析。血路管、原液配方全开放。
2 设备须配置多角度可视报警指示灯系统，确保操作人员在不同角度及时识别报警状态；报警灯位置位于显示器周边或设备顶部等显著位置。
3 反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度，对透析液浓度可个性化调节。
4 漏血检测与报警：光学原理检测
5 超滤控制方式：采用容量控制技术，确保超滤精度；可采用平衡腔、复式泵、双通道平衡等经临床验证的等效技术方案，超滤误差≤±1%。
6 具有超滤曲线功能，可存储设定≥10条曲线，满足不同患者的透析需求。
7 具有钠离子曲线、碳酸盐曲线、透析液温度曲线功能。
8 具有透析过程中快速补液功能，能够自动累计计算总补液量。
9 配有透析液过滤器及支架，可过滤透析液；过滤器应符合YY/T 0793等医用透析液过滤器行业标准，与主机接口兼容即可，不限制品牌。
10 标配透析充分性、在线血压、血容量监测、血温监测功能。
11 可保存≥100次消毒记录；自动保存至少≥10次病人治疗记录（治疗方案与治疗结果）。
12 配备标准网络接口，支持HL7等通用医疗信息交换协议，可连接医院信息系统及血透专科管理系统。
13 待机模式时，将透析液一侧关闭，透析液流量为零，节约反渗水和浓缩液。

二、技术规格：
1 透析液流量：100～800ml/min连续可调（或根据临床需求设置，最大流量≥500ml/min）。
2 透析液温度控制范围：34.0℃～39.5℃，控制精度±0.5℃。
3 （补充编号）
4 动脉压操作范围：上限≤+500mmHg；
5 静脉压操作范围：上限≤+520mmHg；
6血泵流量：0，50～600ml/min可调，
7 肝素注射：0.1～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能。
8 具有操作引导功能，可通过帮助系统、图标提示、操作手册等方式提供图标及功能释义，便于操作人员快速掌握设备使用。
9 跨膜压范围：-100～+600mmHg，或等效范围覆盖-100～+600mmHg以上。
10 水供应，水压：0.5-6.0bar，入水温度：10-30℃。
11 后备电池：标配内置电池，保证机器停电后持续运行≥15分钟，治疗数据不丢失，且压力监测、漏血检测、气泡检测等安全功能正常工作。

双泵血液透析机
一、性能要求：
1 具有彩色液晶触摸显示屏，屏幕尺寸≥14寸，可作碳酸氢盐、醋酸盐透析。可作血液透析滤过、血液滤过。
2 设备须配置多角度可视报警指示灯系统，确保操作人员在不同角度及时识别报警状态；报警灯位置位于显示器周边或设备顶部等显著位置。
3 反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度，对透析液浓度可个性化调节。
4 漏血检测与报警：光学原理检测
5 超滤控制方式：采用容量控制技术，确保超滤精度；可采用平衡腔、复式泵、双通道平衡等经临床验证的等效技术方案，超滤误差≤±1%。
6 具有超滤曲线功能，可存储设定≥10条曲线，满足不同患者的透析需求。
7 具有钠离子曲线、碳酸盐曲线、透析液温度曲线功能。
8 具有透析过程中快速补液功能，能够自动累计计算总补液量。
9 配有透析液过滤器及支架，可过滤透析液；过滤器应符合YY/T 0793等医用透析液过滤器行业标准，与主机接口兼容即可，不限制品牌。
10 标配透析充分性、在线血压、血容量监测、血温监测功能。
11 可保存≥100次消毒记录；自动保存至少≥10次病人治疗记录（治疗方案与治疗结果）。
12 配备标准网络接口，支持HL7等通用医疗信息交换协议，可连接医院信息系统及血透专科管理系统。
13 待机模式时，将透析液一侧关闭，透析液流量为零，节约反渗水和浓缩液。

二、技术规格：
1 透析液流量：100～800ml/min连续可调（或根据临床需求设置，最大流量≥500ml/min）。
2 透析液温度控制范围：34.0℃～39.5℃，控制精度±0.5℃。
3 （补充编号）
4 动脉压操作范围：上限≤+500mmHg；
5 静脉压操作范围：上限≤+520mmHg；
6血泵流量：0，50～600ml/min可调，
7 置换液流量：30-400ml/min
8 肝素注射：0.1～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能。
9 具有操作引导功能，可通过帮助系统、图标提示、操作手册等方式提供图标及功能释义，便于操作人员快速掌握设备使用。
10 跨膜压范围：-100～+600mmHg，或等效范围覆盖-100～+600mmHg以上。
11 水供应，水压：0.5-6.0bar，入水温度：10-30℃。
12 后备电池：标配内置电池，保证机器停电后持续运行≥15分钟，治疗数据不丢失，且压力监测、漏血检测、气泡检测等安全功能正常工作。

